VETIGEL

HEMOSTATICKÝ GEL

URČENO POUZE PRO ZVÍŘATA.

VAROVÁNÍ

Nevstřikujte VETIGEL do cév z důvodu nebezpečí embolizace.

## Naplnění stříkačky

NÁVOD K POUŽITÍ

Každý sterilní 5ml aplikátor s hemostatickým gelem na jedno použití je samostatně balen v sáčku.

Pozor: Určeno pouze pro zvířata.

## POPIS

Hemostatický gel VETIGEL je hemostatický gel pouze pro jednorázové veterinární použití.

VETIGEL slouží jako pomocný hemostatický prostředek.

VETIGEL se dodává ve formě jednotlivě balených aplikátorů s 5 ml hemostatického gelu (alginát sodný a poly(N-acetyl-D­glukosamin, 
D-glukosamin)).

Hemostatický gel je neprůhledný hnědý koloidní hydrogel.

Dvě polymerové složky VETIGELu, alginát sodný a poly(N­acetyl-D-glukosamin, D-glukosamin), jsou sterilizovány jednotlivě ozářením; hemostatický gel se vyrobí a naplní do aplikátoru a naplněný aplikátor se sterilizuje zářením gama.

VETIGEL neobsahuje složky živočišného původu.

Vzhledem k viskózní povaze materiálu mohou být v aplikátoru přítomny vzduchové bubliny (bez vlivu na bezpečnost nebo účinnost).

Polymerové složky přípravku VETIGEL jsou získávány přirozeným způsobem, a proto se jejich barva v jednotlivých aplikátorech může lišit, nebo se může postupem času změnit. Částice se mohou někdy jevit tmavé.

## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ/ INDIKACE

Hemostatický gel VETIGEL („VETIGEL“) je veterinární hemostatický gel určený pouze pro zvířata. VETIGEL je pomocný hemostatický prostředek v případech, kdy je tlakové ošetření krvácení, použití ligatury a jiných konvenčních postupů neúčinné či nepraktické.

## KONTRAINDIKACE

Bezpečnost a účinnost VETIGELu pro použití při očních zákrocích nebyly stanoveny.

VETIGEL není určen pro použití jako přípravek na uzavírání ran.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte VETIGEL, pokud je uzávěr obalu roztržený a/nebo poškozený.

VETIGEL se nesmí používat po datu konce doby použitelnosti.

VETIGEL se vyrábí a dodává jako přípravek na jedno použití. Před použitím ani po otevření balení či vyjmutí obsahu jej nelze sterilizovat.

- VETIGEL není náhradou za správnou chirurgickou techniku.

Použití VETIGELu se nedoporučuje v případě infekce. Pokud se v místě, kde byl aplikován VETIGEL, objeví příznaky infekce nebo abscesu, může být nutná revizní operace k odstranění infikovaného materiálu a umožnění drenáže.

- Doba rozkladu hemostatického gelu VETIGEL je >30 dnů, definitivní studie aktuálně probíhá.

## MECHANISMUS ÚČINKU

VETIGEL se skládá z patentované směsi polyaniontových a polykationtových polysacharidů. Alginát sodný je primárním polyaniontovým polymerem a poly(N-acetyl-D-glukosamin, D­ glukosamin) je primárním polykationtovým polymerem.

Alginát sodný tvoří hydrogel, ve kterém jsou částice poly(N-acetyl-D­ glukosaminu, D-glukosaminu) rovnoměrně rozptýleny. Při přímé aplikaci na zdroj krvácení hemostatický gel rychle přilne k místu rány. Hemostatický gel vytvoří mechanickou bariéru, která zastaví krvácení a umožní tělu vytvořit přirozenou sraženinu bez nutnosti aplikovat tlak.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

- Vyjměte jeden aplikátor VETIGELu z krabičky. Je vhodné vyjmout aplikátor z krabičky před chirurgickým zákrokem a mít přípraven k použití.

- Aseptickou technikou otevřete sáček a položte aplikátor do sterilního pole. Před použitím odšroubujte uzávěr aplikátoru a naplňte aplikátor pomalým stlačením pístu, dokud gel nedosáhne k trysce. Přebytečný gel vytékající z trysky otřete sterilní gázou.

- Zjistěte zdroj krvácení.

- Ránu/krvácející místo otřete sterilní gázou. Odstraňte co nejvíce krve, aby se hemostatický gel dostal do přímého kontaktu se zdrojem krvácení.

## Odstranění přebytečné krve

- Odstraňte gázu a naneste celý obsah aplikátoru na nejhlubší část léze, přičemž držte stříkačku kolmo k povrchu rány. Jakmile gel vyplní dutinu rány, začněte pomalu odtahovat stříkačku od rány a zároveň pokračujte ve vytlačování zbývajícího gelu. Jakmile je gel v jedné rovině s okolní tkání, oddělte gel tak, že trysku stříkačky oddálíte od rány směrem dolů k přilehlé tkáni stíracím pohybem, aby gel zůstal na tkáni a nepřilnul k trysce stříkačky.

- Jemný tlak gázy navlhčené fyziologickým roztokem pomůže udržet gel na místě a napomůže tvorbě sraženiny.

- Další gel lze aplikovat, pokud jsou stále patrné známky krvácení.

Pozor: Silné krvácení po nanesení hemostatického gelu může být způsobeno nesprávnou aplikací. Pokud k tomu dojde, postupujte podle níže uvedených pokynů.

# SPRÁVNÁ aplikace hemostatického gelu	SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

VETIGEL uchovávejte v suchu, při teplotě 2-25 °C.

VETIGEL je sterilní přípravek určený na jednorázové použití

Použijte ihned po otevření a nepoužitý obsah zlikvidujte

# VÝROBCE

VETIGEL vyrábí a balí společnost vyrábějící zdravotnické prostředky Cresilon, Inc. se sídlem v New Yorku:

Cresilon, Inc. 86 34th Street

Suite 0603/0604 Brooklyn, NY 11232

Tel.:+1 800-VETIGEL (+1 800-838-4435)

E-mail: customerservicelďcresilon.com www.cresilon.com

# DEFINICE SYMBOLŮ

| Symbol | Definice |
| --- | --- |
|  | Datum použitelnosti (RRRR­ MM-DD) |
|  | Přečtěte si návod k použití |
|  | Pozor (přečtěte si návod k použití) |
|  | Výrobce |
|  | Datum výroby |
|  | Kód šarže |
|  | Sterilní |
|  | Nepoužívejte opakovaně |
|  | Nesterilizujte opakovaně |
|  | Teplotní omezení |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |

V případě nesprávné aplikace: VETIGEL je možné odstranit gázou navlhčenou ve fyziologickém roztoku nebo výplachem fyziologickým roztokem. Zbytky gelu v ráně z předchozího ošetření je nutné zcela

odstranit; teprve poté opakujte pokyny 3, 4 a 5 s novou stříkačkou

s hemostatickým gelem.

- Jakmile je dosaženo hemostázy, rozetřete gel na tkáň, jemně zatlačte dolů a směrem od středu gelu a místa rány, přičemž dávejte pozor, abyste gel z místa rány nevytlačili.