ID screen Bluetongue Competition

Souprava pro detekci protilátek BTV VP7 proteinu

u vzorků sera a plasmy ovcí, koz, dobytka, buvolů nebo jelenů

Použití in vitro

Veterinární přípravek

Návod k použití

BTC ver 1217 EN

Držitel rozhodnutí o schválení/Distributor v ČR a SR:

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

O.K. SERVIS BioPro SK, s.r.o.

Bořetická 2668/1,

Odborárska 21

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

831 02 Bratislava

Česká republika

info@oks.cz

Slovenská republika

bratislava@oks.cz

www.biopro.cz

www.biopro.cz

Obsah

Obsah

1. Úvod	3

2. Popis a princip testu	3

3. Obsah soupravy	4

4.Materiál potřebný k provedení testu (není součástí této soupravy)	4

5.Bezpečnostní opatření	4

6. Příprava vzorku	5

7. Příprava promývacího roztoku	5

8. Pracovní postup	5

9. Validace – kontrola	6

10. Interpretace	6

11.Dodatek – Kontakty	6

# 1. Úvod

Tato diagnostická souprava je určena k detekci protilátek k proteinu Bluetongue viru VP7.

Souprava může být použita se sérem nebo plasmou ovcí, koz, dobytka, buvolů, nebo jelenů.

# 2. Popis a princip testu

Jamky jsou pokryté rekombinantním proteinem VP7.

Vzorky, které jsou testovány, a kontroly jsou přidávány do mikrotitrační destičky. Protilátka anti-VP7, pokud je přítomna, tvoří komplex protilátka-antigen, který maskuje epitop VP7.

Konjugát anti-VP7-peroxidasa (HRP) je přidáván do mikrotitrační destičky. Zde fixuje zbývající volný VP7 epitop za tvorby komplexu antigen-konjugát-HRP.

Po promytí a odstranění nadbytečného konjugátu je přidán roztok substrátu (TMB). Výsledné zabarvení závisí množství specifických protilátek. Původně modrý roztok se barví do žluta, pokud nejsou přítomny protilátky. V přítomnosti protilátek nedochází k barevné změně.

Destička je čtena při 450 nm.

# 3. Obsah soupravy

REAGENCIE

Mikrodestičky potažené rekombinantním proteinem VP7

Koncentrovaný konjugát 10x

Pozitivní kontrola

Negativní kontrola

Ředicí pufr 2

Koncentrovaný vymývací roztok (20x)

Roztok substrátu

Stop roztok (0.5 M)

  - Konjugát, kontroly a roztok substrátu musí být skladovány při teplotě + 5 °C (± 3 °C).

  - Ostatní reagencie mohou být skladovány mezi +2 °C až +26 °C.

  - Komponenty, které mají shodný název (koncentrovaný vymývací roztok, ředící pufr 2, stop roztok) mohou být používány pro celou řadu diagnostik ID VET.

# Materiál potřebný k provedení testu (není součástí této soupravy)

  - Jedno nebo vícekanálové mikropipety pro přenášení 10 µl, 100 µl a 500 µl.

  - Špičky pro mikropipety na jednorázové použití.

  - Odečítačka 96-ti jamkových mikrodestiček.

  - Destilovaná nebo deionizovaná voda.

  - Manuální nebo automatický promývací systém.

# Bezpečnostní opatření

- Nepipetujte ústy.

- Roztok substrátu může po zasažení podráždit kůži

- Stop roztok (0.5 M) je zdraví škodlivý při požití (H302). V případě zasažení kůže nebo očí, okamžitě důkladně vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře. Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317).

- Roztok substrátu nevystavujte přímému světlu ani oxidačním činidlům

- Všechen použitý jednorázový materiál pro testování dekontaminujte dle platných nařízení.

- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

# 6. Příprava vzorku

Aby se zabránilo rozdílné době inkubace jednotlivých vzorků je možné připravit předem na 96jamkovou destičku testovací a kontrolní vzorky a až poté je ve stejný čas přenést do ELISA mikrodestiček za použití vícekanálových pipet.

# 7. Příprava promývacího roztoku

Pokud je to nezbytné, přeneste Promývací roztok (20x) do pokojové teploty a řádně jej promíchejte. Připravte Promývací roztok (1x) zředěním Promývacího roztoku (20x) destilovanou vodou. Promývací krok velmi ovlivňuje konečný výsledek reakce. Ujistěte se, že jamky jsou před promytím zcela prázdné. Pokud používáte automatickou pipetu, je velmi důležité správné nastavení jejích parametrů.

# 8. Pracovní postup

Před provedením testu ponechejte všechny reagencie vytemperovat při pokojové teplotě na teplotu 21 °C ± 5 °C. Všechny reagencie pak homogenizujte převrácením nebo na vortexu.

- Přidejte:

- 50 µl Ředicího roztoku 2 do každé jamky

- 50 µl Pozitivní kontroly do jamky A1 a B1.

- 50 µl Negativní kontroly do jamky C1 a D1.

- 50 µl vzorku do každé zbývající jamky.

- Přikryjte destičku a inkubujte 45 min ± 4 min při teplotě 21 °C (±5 °C).

- Připravte Konjugát 1x zředěním Koncentrovaného konjugátu 10x v poměru 1/10 Ředicím pufrem 2. Destičku neproplachujte, ani nevylévejte.

- Přidejte 100 µl Konjugátu 1x do každé jamky.

- Přikryjte destičku a inkubujte 30 min ±3 min při teplotě 21 °C (±5 °C).

- Každou jamku promyjte 3x 300 µl Promývacího roztoku. Vyvarujte se vyschnutí jamek.

- Přidejte 100 µl Roztoku substrátu do každé jamky.

- Přikryjte destičku a inkubujte 15±2 min při teplotě 21 °C (±5 °C) ve tmě.

- Přidejte 100 µl Zastavovacího roztoku do každé jamky jako v bodě 7 pro zastavení reakce.

- Odečtěte zabarvení roztoků v destičce spektrofotometricky při vlnové délce 450 nm.

# 9. Validace – kontrola

Test je validní jestliže:

- průměr hodnoty negativních kontrol O.D. NC je vyšší než 0.700

OD NC > 0.700

- poměr mezi průměrem O.D. hodnoty pozitivních a negativních kontrol O.D. PC a O.D. NC je nižší než 0,3.

OD pozitivní kontroly

---------------------------------	˂0,3

OD negativní kontroly

# 10. Interpretace

Pro každý vzorek vypočítáváme S/N procento (S/P):

| S/N % = | OD sample |  |
| --- | --- | --- |
|  | ----------------------------- x 100 |  |
|  | OD NC |  |

Vzorky s poměrem S/N %:

- Více nebo rovno 40 % jsou považovány za negativní

- Méně než 40 % jsou považovány za pozitivní.

| Výsledek |  | Stav |
| --- | --- | --- |
| S/N % ˂ 40 % |  | Pozitivní |
| S/N % ≥ 40 % |  | Negativní |

# Dodatek – Kontakty

Výrobce

Držitel rozhodnutí o schválení a výhradní zástupce v ČR a SR

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

Kanceláře: Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

tel.: +420 281 091 460, fax: +420 281 866 264, info@oks.cz

Servis:	Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

tel.: +420 281 091 460, fax: +420 281 866 264, servis@oks.cz

Infolinka:	+420 841 111 114

www.biopro.cz

O.K. SERVIS BioPro SK, s.r.o.

Kancelář:	Odborárska 21, 831 02 Bratislava, Slovenská republika tel.:

+421 243 634 967, fax: +421 233 331 785

bratislava@oks.cz

Servis:	tel.: +421 220 512 703