PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KVP ALHE PRO – KVP Saf-T-Test

Testovací sada k diagnostice antigenu Dirofilaria immitis a protilátek proti Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platys, Borrelia burgdorferi, Ehrlichia canis a Ehrlichia ewingii.

Veterinární diagnostická testovací souprava. Pouze pro použití u zvířat. Veterinární přípravek.

INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ

Test ALHE pro detekci protilátek proti Borrelia burgdorferi (Lyme) / protilátek proti Ehrlichia canis (E. canis) / protilátek proti Anaplasma (ANA) / antigenu srdeční červivosti (CHW, Dirofilaria immitis) v krvi psa.

Princip testu

KVP ALHE Test je sendvičový laterální imunochromatografický test, vyvinutý a vyráběný společností Bioguard Corporation, určený pro rychlou a kvalitativní detekci protilátek proti Borrelia burgdorferi (Lyme), protilátek proti Ehrlichia canis (E. canis), protilátek proti Anaplasma (ANA) a antigenu srdeční červivosti (CHW) (Dirofilaria immitis) v krvi psa.

Testovací zařízení má okénko pro vyhodnocení, které obsahuje neviditelnou zónu T (test) a zónu C (kontrola). Po nanesení vzorku do jamky na kazetě bude činidlo laterálně proudit po povrchu testovacího proužku. Pokud je ve vzorku přítomna dostatečná hladina protilátek proti Lyme / E. canis / ANA nebo antigenu CHW, objeví se viditelný proužek T. Proužek C se musí vždy objevit po nanesení vzorku, což znamená platný výsledek. Tímto způsobem může zařízení přesně indikovat přítomnost protilátek proti Lyme / E. canis / ANA a antigenu CHW ve vzorku.

Obsah balení

- Testovací zařízení ALHE: 10 ks (5, 15, 30 ks)

- Jednorázová kapátka: 10 ks (5, 15, 30 ks)

- EDTA zkumavky pro odběr krve: 10 ks (5, 15, 30 ks)

- Lahvička s pufrem: 1 ks

- Návod k použití: 1 ks

Upozornění

- Pro dosažení nejlepších výsledků přísně dodržujte tyto pokyny.

- Před použitím zkontrolujte datum exspirace uvedené na fóliovém sáčku.

- Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti.

- Nevyjímejte kazetu z fóliového sáčku, dokud nejste připraveni ji použít.

- Nadměrné vystavení vzduchu a vlhkosti jej může ovlivnit.

- Veškeré manipulace dokončete do 10 minut po otevření sáčku.

- Všechny testovací součásti (kazeta, kapátko, pufr a EDTA zkumavka) jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně.

- Po dokončení testu správně zlikvidujte vzorky a testy v souladu se správnou laboratorní praxí (GLP).

- Po nanesení vzorku do jamky nepohybujte testovacím proužkem, aby nedošlo k narušení výsledku.

- Komponenty této sady byly kontrolovány z hlediska kvality jako jedna šarže.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží.

Postup testu

- Vyjměte z krabičky uzavřený sáček, lahvičku s pufrem a EDTA zkumavku.

- Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a položte ji vodorovně na čistý povrch.

- Připravte vzorek – plnou krev, sérum nebo plazmu (po centrifugaci z EDTA zkumavky).

- Pomocí jednorázového kapátka přidejte 1 kapku (20 μl) vzorku a ihned přidejte 4 kapky (100 μl) pufru do každé jamky.

- Vyhodnoťte výsledek po 5–10 minutách. Po 10 minutách již výsledek nečtěte.

UPOZORNĚNÍ: Neodchylujte se od výše uvedeného postupu. Odchylky mohou ovlivnit výkon testu a výsledky.

Vzorek séra

- Odeberte vzorek a centrifugujte.

- Odeberte čiré sérum (nepoužívejte hemolyzované vzorky) (A).

- Přidejte 1 kapku séra (B).

- Přidejte 4 kapky pufru do každé jamky (C) a vyčkejte 5–10 minut (D).

Vzorek plné krve nebo plazmy

- Odeberte vzorek do EDTA zkumavky.

- Odeberte krev nebo plazmu (A).

- Přidejte 1 kapku krve nebo plazmy (B).

- Přidejte 4 kapky pufru do každé jamky (C) a vyčkejte 5–10 minut (D).

Odečítání výsledků

Držte test v přiměřené vzdálenosti od očí při dostatečném osvětlení tak, aby byly proužky jasně viditelné.

Interpretace výsledků

POZITIVNÍ: Přítomnost proužků C i T, bez ohledu na to, zda je proužek T výrazný nebo slabý.

NEGATIVNÍ: Objeví se pouze proužek C.

NEPLATNÝ TEST: V oblasti C se neobjeví žádný proužek, bez ohledu na přítomnost proužku T.

Citlivost / Specificita

- Citlivost (E. canis): 94 %

- Specificita (E. canis): 97 %

- Citlivost (Lyme): 95 %

- Specificita (Lyme): 97 %

- Citlivost (Anaplasma): 95 %

- Specificita (Anaplasma): 99 %

- Citlivost (CHW): 99 %

- Specificita (CHW): 100 %

Skladování

- Skladujte při teplotě 2–30 °C. NEZMRAZUJTE. Pokud byly testy skladovány v chladu, ponechte je před použitím 15–30 minut při pokojové teplotě.

- Neskladujte test na přímém slunečním světle.

- Testovací sady jsou stabilní do data exspirace (24 měsíců) uvedeného na fóliovém sáčku.

Omezení

Test je určen pouze pro veterinární použití a in vitro diagnostiku. Nelze zcela vyloučit možnost falešně negativních nebo falešně pozitivních výsledků způsobených různými faktory. Kromě výsledků testu by veterinární lékaři měli při stanovení definitivní diagnózy zohlednit také klinické informace a další laboratorní diagnostické metody.

Dovozce a držitel rozhodnutí o schválení: KVP AH Europe s.r.o., Ke Zvoli 783, Dolní Břežany, ČR

Výrobce: Bioguard Corporation, 6F, No.20-1, Wu-kong 5th, Wugu District, New Taipei City, Taiwan