PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KVP FELV FIV PRO – KVP SAF-T-TEST

Testovací sada na detekci antigenu viru leukémie koček (FeLV) a protilátek proti viru imunodeficience koček (FIV).

Pouze pro použití u zvířat. Veterinární přípravek.

INFORMACE

Test FeLV/FIV pro detekci viru leukémie koček (FeLV) a viru kočičí imunodeficience (FIV) v plné krvi, séru nebo plazmě kočky.

Princip testu

KVP FeLV Ag / FIV Ab Combo Test je sendvičový laterální imunochromatografický test, určený pro rychlou a kvalitativní detekci antigenu viru leukémie koček (FeLV Ag) a protilátek proti viru kočičí imunodeficience (FIV Ab) v krvi kočky.

Testovací kazeta má testovací okénko obsahující neviditelnou zónu T (test) a zónu C (kontrola). Po nanesení vzorku do jamky zařízení činidlo laterálně proudí po povrchu testovacího proužku. Pokud je ve vzorku dostatečné množství antigenu FeLV nebo protilátek FIV, objeví se viditelný proužek T. Proužek C se musí vždy objevit po nanesení vzorku, což znamená platný výsledek. Tímto způsobem může zařízení přesně indikovat přítomnost antigenu FeLV nebo protilátek FIV ve vzorku.

Obsah balení

- Testovací zařízení FeLV Ag / FIV Ab: 10 ks (5, 15, 30 ks)

- Jednorázová kapátka: 10 ks (5, 15, 30 ks)

- EDTA zkumavky pro odběr krve: 10 ks (5, 15, 30 ks)

- Lahvička s pufrem pro FeLV: 1 ks

- Lahvička s pufrem pro FIV: 1 ks

- Návod k použití: 1 ks

Upozornění

- Pro dosažení nejlepších výsledků přísně dodržujte tyto pokyny.

- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

- Před použitím zkontrolujte datum exspirace uvedené na fóliovém sáčku. Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti.

- Nevyjímejte test z fóliového sáčku, dokud nejste připraveni jej použít, protože nadměrné vystavení vzduchu a vlhkosti jej může ovlivnit. Veškeré manipulace dokončete do 10 minut po otevření sáčku.

- Všechny testovací součásti (kazeta, kapátko, pufr a EDTA zkumavka) jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně.

- Po dokončení testu správně zlikvidujte vzorky a testy v souladu se správnou laboratorní praxí (GLP).

- Po nanesení vzorku do jamky nepohybujte testovacím proužkem, aby nedošlo k narušení výsledku.

- Komponenty této sady byly kontrolovány z hlediska kvality jako jedna šarže. Nemíchejte komponenty z různých šarží.

Postup testu

- Vyjměte z krabičky uzavřený sáček, lahvičku s pufrem a EDTA zkumavku.

- Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a položte ji vodorovně na čistý povrch.

- Připravte vzorek – plnou krev, sérum nebo plazmu (po centrifugaci z EDTA zkumavky).

- Pomocí jednorázového kapátka přidejte 1 kapku (20 μl) vzorku a ihned přidejte 4 kapky (100 μl) příslušného pufru FeLV nebo FIV do odpovídající jamky.

- Vyhodnoťte výsledek po 5–10 minutách. Po 10 minutách již výsledek nečtěte.

UPOZORNĚNÍ: Neodchylujte se od výše uvedeného postupu. Odchylky mohou ovlivnit výkon testu a výsledky.

Vzorek séra

- Odeberte vzorek a centrifugujte.

- Odeberte čiré sérum (nepoužívejte hemolyzované vzorky) (A).

- Přidejte 1 kapku séra (B).

- Přidejte 4 kapky pufru FeLV a FIV (C) a vyčkejte 5–10 minut (D).

Vzorek plné krve nebo plazmy

- Odeberte vzorek do EDTA zkumavky.

- Odeberte krev nebo plazmu (A).

- Přidejte 1 kapku krve nebo plazmy (B).

- Přidejte 4 kapky pufru FeLV a FIV (C) a vyčkejte 5–10 minut (D).

Odečítání výsledků

Držte test v přiměřené vzdálenosti od očí při dostatečném osvětlení tak, aby byly proužky jasně viditelné.

Interpretace výsledků

POZITIVNÍ: Přítomnost proužků C i T, bez ohledu na to, zda je proužek T výrazný nebo slabý.

NEGATIVNÍ: Objeví se pouze proužek C.

NEPLATNÝ TEST: V oblasti C se neobjeví žádný proužek, bez ohledu na přítomnost proužku T.

Citlivost / Specificita

- Citlivost (FeLV): 98 %

- Specificita (FeLV): 99 %

- Citlivost (FIV): 98 %

- Specificita (FIV): 97 %

Skladování

- Skladujte při teplotě 2–30 °C. NEZMRAZUJTE. Pokud byly testy skladovány v chladu, ponechte je před použitím 15–30 minut při pokojové teplotě.

- Neskladujte test na přímém slunečním světle.

- Testovací sady jsou stabilní do data exspirace (24 měsíců) uvedeného na fóliovém sáčku.

Omezení

Test je určen pouze pro veterinární použití a in vitro diagnostiku. Nelze zcela vyloučit možnost falešně negativních nebo falešně pozitivních výsledků způsobených různými faktory. Kromě výsledků testu by veterinární lékaři měli při stanovení definitivní diagnózy zohlednit také klinické informace a další laboratorní diagnostické metody.

Dovozce a držitel rozhodnutí o schválení:

KVP AH Europe s.r.o., Ke Zvoli 783, Dolní Břežany, ČR

Výrobce:

Bioguard Corporation, 6F, No.20-1, Wu-kong 5th, Wugu District, New Taipei City, Taiwan