| Appliedbiosystems | NÁVOD K POUŽITÍ |
| --- | --- |

Souprava VetMAX PRRSV EU & NA 3.0

Detekce viru zodpovědného za reprodukční a respirační syndrom prasat pomocí RT-PCR v reálném čase

Katalogové číslo A57016

Doc. Part No. 100119740 	Pub. No. MAN0028563 Rev. E

Tabulka č. 1 Specifikace sady

| Technologie | Druhy | Matrice vzorku | Typ testu |
| --- | --- | --- | --- |
| Real-time RT-PCR (RNA) - Triplexová analýza - Exogenní IPC | Prase | Krevní stěr, sperma a tkáň | Individuální nebo sdružený, max. 5 vzorků [1] |
|  |  | Orální tekutina a procesní tekutina | Individuální [2] |
|  |  | Sérum a plná krev | Individuální nebo sdružený, max. 10 vzorků [3, 1] |

[1]	Analýza sdružených vzorků vede ke snížení analytické citlivosti testu. Proto existuje možnost, že slabě pozitivní vzorky nemusejí být detekovány.

[2]	Individuální označuje biologický sdružený materiál zpracovaný jako samostatný test.

[3]	Pro Francii se sdružuje max. 5 vzorků.

|  | VAROVÁNÍ! Přečtěte si bezpečnostní listy (SDS) a dodržujte pokyny k manipulaci. Používejte vhodné ochranné brýle, oděv a rukavice. Bezpečnostní listy (BL) jsou k dispozici na adrese thermofisher.com/support. |
| --- | --- |

Popis výrobku

Souprava Applied Biosystems VetMAX PRRSV EU & NA 3.0 (Kat. č. A57016) umožňuje detekci viru zodpovědného za reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRSV). Souprava má aktualizované provedení a je schopna detekovat cirkulující kmeny PRRSV. Souprava obsahuje testy a reagencie pro detekci cílových struktur PRRSV EU, PRRSV NA a interních pozitivních kontrol (IPC) pomocí jednojamkové RT-PCR v reálném čase za použití chemických reagencií pro hydrolýzu fluorescenční sondy.

Souprava je validována pro použití na RNA extrahované z typů vzorků uvedených v tabulce č. 1. Validační zpráva je k dispozici na vyžádání u vašeho obchodního zástupce nebo technického specialisty.

PRRSV způsobuje významné ztráty v chovech prasat v důsledku reprodukčních poruch, respiračních stavů a zpomalení růstu. PRRSV RNA může být detekována v krvi a spermatu 24–48 hodin po infekci. RT-PCR v reálném čase je nejcitlivější metodou pro detekci PRRSV a je výborným nástrojem pro management zdraví stáda.

Souprava obsahuje následující analýzy a reagencie.

- 1 – Sekvence PRRSV 3.0: Obsahuje primery a sondy pro optimalizovanou detekci cílových struktur PRRSV EU, PRRSV NA a IPC pomocí triplexové RT-PCR v reálném čase.

- 2 – Master Mix PRRSV 3.0: Obsahuje enzymy a pufry, které jsou nezbytné pro triplexní reakci RT-PCR v reálném čase.

- 4a – EPC PRRSV EU/NA 3.0: RNA templát s cílovými sekvencemi PRRSV EU, PRRSV NA a Xeno (IPC). Slouží jako externí pozitivní kontrola pro složky RT-PCR v reálném čase a používá se k nastavení validačních kritérií pro výsledky testů.

- 5 – IPC PRRSV 3.0: Přidává se ke každému vzorku a ke každé extrakční kontrole během extrakce RNA. Slouží jako extrakční kontrola pro postup izolace RNA a používá se k monitorování přítomnosti inhibitorů PCR.

Obsah a skladování

| Složka | Množství[1] | Skladování |
| --- | --- | --- |
| 1 – Sekvence PRRSV 3.0 | 220 µl | –30 °C až –10 °C |
| 2 – Master Mix PRRSV 3.0 | 1 100 µl |  |
| 4a – EPC PRRSV EU/NA 3.0 | 2 × 80 µl |  |
| 5 – IPC PRRSV 3.0 | 215 µl |  |

[1]	Objemy jsou dostačující pro 100 reakcí RT-PCR v reálném čase (12 μl).

Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky

| Položka | Zdroj |
| --- | --- |
| Přístroj pro PCR v reálném čase, jeden z následujících: |  |
| Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System - Precizní držák destiček pro mikrotitrační destičky (A24820) - Precizní držák destiček pro 0,2‑ml zkumavky a stripy (4367033) | Kontaktujte místní obchodní kancelář. |
| Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System - Precizní držák destiček pro destičky (4359652) - 7500 Precizní držák destiček pro 0,1‑ml zkumavkové stripy (A29252) |  |
| Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR System |  |
| Zařízení, zkumavky, destičky a další spotřební materiál |  |
| Základní laboratorní vybavení a spotřební materiál (nastavitelné pipetory, pipetovací špičky, reagencie, vhodné uzávěry, apod.) | MLS |
| Mikrocentrifuga | MLS |
| Centrifuga s destičkovým adaptérem | MLS |
| Laboratorní míchačka (třepačka vortex nebo ekvivalentní) | MLS |
| Dvě nádoby na led nebo chlazené stojany | MLS |
| Optické reakční desky a adhezivní kryty | thermofisher.com/ plastics |
| Reagencie |  |
| Voda bez nukleáz (nikoli ošetřena DEPC) | AM9939 |
| 1X TE pufr | MLS |

[1]	Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny materiály k dispozici na stránce thermofisher.com. „MLS“ znamená, že materiál je dostupný prostřednictvím fisherscientific.com nebo od jiného významného laboratorního dodavatele.

Pokyny k postupům

- Pro každý cyklus RT-PCR v reálném čase použijte kontroly uvedené v části „Nastavte reakce RT-PCR“ na straně 2.

- Dodržujte správnou laboratorní praxi, aby se zabránilo falešně pozitivním výsledkům a kontaminaci testovaných vzorků PCR produkty (viz „Správná laboratorní praxe pro PCR a RT-PCR“ strana 4).

Pokyny pro vstupní RNA

Postupujte podle postupu přiloženého k vaší soupravě pro extrakci RNA.

- Pro extrakci RNA doporučujeme Doplňkové pokyny soupravy VetMAX PRRSV EU & NA 3.0 (pub. č. MAN0029145) s použitím soupravy Applied Biosystems MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit (Kat. č. A32700, A32702).

- Připravte alespoň 1 zápornou extrakční kontrolu (NEC) za použití vody bez nukleáz (neošetřené DEPC) jako výchozího materiálu místo vzorku. NEC prochází extrakcí RNA a poté PCR spolu se  vzorky.

- Před extrakcí RNA rozmrazte 5 – IPC PRRSV 3.0 v nádobě s ledem nebo v chladicím boxu. Na začátku lyzačního kroku extrakce RNA přidejte 2 µl 5 – IPC PRRSV 3.0 ke každému vzorku a ke každé kontrole NEC.

Příprava

- Rozmrazte reagencie a vzorky.

  - Rozmrazte 1 – Sekvence PRRSV 3.0 a 2 – Master Mix PRRSV 3.0 v nádobě s ledem nebo v chladicím boxu.

  - Rozmrazte 4a – vzorky EPC PRRSV EU/NA 3.0, 5 – IPC PRRSV 3.0 a RNA v samostatné nádobě s ledem nebo v chladicím boxu.

- Každou destičku nebo zkumavku uzavřete, promíchejte a krátce centrifugujte pro shromáždění obsahu.

Rozmrazené reagencie a vzorky uchovávejte při teplotě 2 až 8 °C až do použití.

Připravte reakční směs RT-PCR

Reakční směs RT-PCR může být předpřipravena při převzetí soupravy. Alikvoty uchovávejte při teplotě –20 °C po dobu až 6 měsíců. Každý alikvot je určen pouze k jednorázovému použití. Případně lze reakční směs RT-PCR předpřipravit a poté uchovávat až 2 měsíce při teplotě –20 °C při maximálním počtu 4 cykly zmrazení/rozmrazení na každý alikvot.

- Reakční směs RT‑PCR připravte v nádobě s ledem nebo v chladicím boxu podle následující tabulky.

| Složka | Objem na reakci [1] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pro 1 vzorek | Pro N vzorků |
| 1 – Sekvence PRRSV 3.0 | 2 µl | N × 2 µl |
| 2 – Master Mix PRRSV 3.0 | 10 µl | N × 10 µl |
| Celková reakční směs RT-PCR | 12 µl | N × 12 µl |

[1]	Připravte si dostatečný objem pro dodatečnou reakci vzhledem k celkovému počtu reakcí, které mají být provedeny během analýzy (vzorky a kontroly). Nikdy nemíchejte složky z různých šarží souprav (viz certifikát analýzy).

- Reakční směs RT‑PCR důkladně promíchejte na třepačce a poté krátce centrifugujte pro shromáždění obsahu.

Nastavte reakce RT-PCR

- Do požadovaného počtu jamek na destičce nebo do zkumavek nadávkujte 12 µl reakční směsi RT‑PCR.

- Přidejte 8,0 µl indikované složky pro každý typ reakce.

- Zkušební vzorek – vzorková RNA

- Externí pozitivní kontrola (EPC) – 4a – EPC PRRSV EU/NA 3.0

- Negativní extrakční kontrola (NEC) – extrahovaný modelový vzorek

- Kontrola bez templátu (NTC) – voda bez nukleáz

- Každou destičku nebo zkumavku uzavřete, promíchejte a krátce odstřeďte pro shromáždění obsahu.

Nastavte a spusťte přístroj pro PCR v reálném čase

- Nastavte cyklus RT-PCR v reálném čase podle pokynů výrobce za použití následujících parametrů.

- Reakční objem: 20 µl

- Pasivní reference: Barvivo ROX (součástí reagencie 2 – Master Mix PRRSV 3.0)

Poznámka: Barvivo ROX musí být vybráno, pokud je přístroj schopen toto barvivo detekovat. Přístroj pro PCR v reálném čase, který není schopen detekovat barvivo ROX, lze použít také, a to bez dopadu na přesnost čtení.

- Program přístroje pro PCR v reálném čase:

- Standardní režim (7500 Real-Time PCR System, QuantStudio 5 Real-Time PCR System)

| Fáze | Opakování | Teplota | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 50 °C | 5 minut |
| 2 | 1 | 95 °C | 10 minut |
| 3 | 40 | 95 °C | 15 sekund |
|  |  | 60 °C | 1 minuta |

- Rychlý režim (7500 Fast Real-Time PCR System, QuantStudio 5 Real-Time PCR System)

| Fáze | Opakování | Teplota | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 50 °C | 5 minut |
| 2 | 1 | 95 °C | 10 minut |
| 3 | 40 | 95 °C | 3 sekundy |
|  |  | 60 °C | 30 sekund |

- Vyberte nebo vytvořte detektory barviv, poté přiřaďte ke každé jamce nebo zkumavce.

| Cílová struktura | Reportér | Zhášeč |
| --- | --- | --- |
| PRRSV EU | Barvivo VIC™ | Nefluorescenční zhášeč |
| PRRSV NA | Barvivo FAM™ |  |
| IPC [1] | Barvivo Cy5™ |  |

[1]	IPC: 5 – IPC PRRSV 3.0.

- Spusťte příslušný program PCR přístroje a odeberte data amplifikace v reálném čase během inkubace při 60 ° C.

Pokyny pro analýzu dat

- Při analýze surových dat postupujte podle uživatelské příručky přístroje.

- Nastavte prahové hodnoty zvlášť pro každý cíl.

- Pro validací cyklu a interpretací výsledků si přečtěte certifikát analýzy pro výrobní šarži soupravy.

Validační kritéria

Viz hodnoty CtQC v certifikátu analýzy pro výrobní šarži soupravy. Test je validován, pokud jsou splněna následující kritéria:

| Typ reakce | Cílová struktura PRRSV EU (Barvivo VIC) | Cílová struktura PRRSV NA (Barvivo FAM) | Cílová struktura IPC (barvivo Cy5) | Interpretace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Externí pozitivní kontrola (EPC) | Ct = CtQC PRRSV EU ± 3 Ct | Ct = CtQC PRRSV EU ± 3 Ct | Ct < 40 [2] | PCR je validována. |
| Negativní extrakční kontrola (NEC) | Ct > 40 | Ct > 40 | Ct = CtQC 5 – IPC ± 3 Ct | Extrakce RNA je validována. |
| Kontrola bez templátu (NTC) | Ct > 40 | Ct > 40 | Ct > 40 | PCR reagencie jsou validovány. |

[1]	Hodnota IPC Ct se nepoužívá pro interpretaci výsledků vzorků.

Interpretace výsledků

| Cílová struktura PRRSV EU (Barvivo VIC) | Cílová struktura PRRSV NA (Barvivo FAM) | Cílová struktura IPC (barvivo Cy5) | Interpretace |
| --- | --- | --- | --- |
| Ct < 40 | Ct > 40 | Ct = libovolná hodnota [1] | Je detekován PRRSV EU. |
| Ct > 40 | Ct < 40 | Ct = libovolná hodnota [1] | Je detekován PRRSV NA. |
| Ct < 40 | Ct < 40 | Ct = libovolná hodnota [1] | Jsou detekovány PRRSV EU a NA. |
| Ct > 40 | Ct > 40 | Ct ≤ Ct extrakční kontroly + 3 Ct [2] | PRRSV EU a NA nejsou detekovány. |
| Ct > 40 | Ct > 40 | Ct > Ct extrakční kontroly + 3 Ct[2] | Neplatný výsledek. |

[1]	Silný výsledek detekce PRRSV může inhibovat exogenní cílovou strukturu IPC.

[1]	Ct extrakční kontroly musí být validována, jak je popsáno v odstavci „Validační kritéria“ na straně 3.

U vzorků s neplatnými výsledky proveďte test znovu

- Nařeďte vzorky RNA 1:10 v 1X TE pufru.

- Opakujte postup RT-PCR v reálném čase s použitím 8 μl zředěné RNA a poté výsledky interpretujte následovně.

| Výsledek | Interpretace |
| --- | --- |
| Zředěná RNA je pozitivní alespoň na jednu cílovou strukturu PRRSV (NA nebo EU). | Výsledek je validován. |
| Zředěná RNA je negativní pro obě cílové struktury PRRSV (NA a EU) a výsledek IPC je shodný. |  |
| Zředěná RNA je negativní pro obě cílové struktury PRRSV (NA a EU) a výsledek IPC je nevyhovující. | Výsledek je neplatný. |

- Pro zředěné vzorky s neplatnými výsledky opakujte postup izolace RNA na novém alikvotu lyzátu původního vzorku.

Správná laboratorní praxe pro PCR a RT-PCR

- Používejte čisté rukavice a čistý laboratorní plášť. Vyměňte si rukavice, pokud máte podezření, že jsou kontaminované. Nenoste stejné rukavice a laboratorní plášť, které jste použili při manipulaci s amplifikovanými produkty nebo při přípravě vzorků.

- Udržujte oddělené prostory a vyhrazené zařízení a zásoby pro přípravu vzorků a nastavení reakce a pro amplifikaci a analýzu produktů. Nevnášejte amplifikované produkty do oblasti nastavení reakce.

- Všechny zkumavky se vzorkem otevírejte a uzavírejte s opatrností. Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití nebo rozstříknutí vzorků.

- Udržujte reakce a složky uzavřené v maximální možné míře.

- Používejte pipetory typu „positive-displacement“ nebo pipetovací špičky odolné vůči aerosolům.

- Pravidelně čistěte laboratorní stoly a zařízení 10 % roztokem chlorové dezinfekce nebo dekontaminačním roztokem DNA.

Zákaznická a technická podpora

Navštivte thermofisher.com/support pro informace o nejnovějších službách a podpoře a kontaktní údaje.

Omezená záruka na výrobek

Společnost Life Technologies Corporation a/nebo její sesterské společnosti poskytují záruku na své výrobky, jak je uvedeno ve Všeobecných podmínkách prodeje Life Technologies na webových stránkách společnosti Life Technologies na adrese www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na společnost Life Technologies na adrese www.thermofisher.com/support.

|  | Laboratoire Service International (LSI) ¦ 6 Allée des Ecureuils - Parc Tertiaire du Bois-Dieu ¦ 69380 Lissieu - Francie Popis symbolů na štítcích výrobků nebo v dokumentaci výrobků najdete na adrese thermofisher.com/symbols-definition. |
| --- | --- |

Historie revizí: Pub. No. MAN0028563

| Revize | Datum | Popis |
| --- | --- | --- |
| E | 9. dubna 2026 | - Byl přidán nový typ vzorku (viz „Souprava VetMAX PRRSV EU & NA 3.0" na straně 1). - Z externí pozitivní kontroly (EPC) byla odstraněna poznámka pod čarou týkající se množství složky (viz „Obsah a skladování" na straně 1). - Byly aktualizovány informace o sdružených vzorcích (viz „Souprava VetMAX PRRSV EU & NA 3.0" na straně 1). - Bylo přidáno upřesnění týkající se použití 5 – IPC PRRSV 3.0 (viz „Popis výrobku" na straně 1, „Pokyny pro vstupní RNA" na straně 2 a „Příprava" na straně 2). - Byly odstraněny opakující se pokyny (viz „Připravte reakční směs RT‑PCR" na straně 2). - Typy reakcí byly aktualizovány na: externí pozitivní kontrola (EPC), záporná extrakční kontrola (NEC) a kontrola bez templátu (NTC) (viz „Validační kritéria" na straně 3). - Bylo aktualizováno formátování cílových struktur IPC a přidána poznámka pod čarou (viz „Interpretace výsledků" na straně 3). |
| D | 4. prosince 2025 | Bylo přidáno prohlášení o nižší analytické senzitivitě sdružených vzorků. |
| C | 10. června 2025 | Pokyny pro předmíchání reakční směsi RT-PCR po obdržení soupravy byly přidány do dokumentu (viz "Připravte směs RT-PCR na stránce 2) |
| B.0 | 7. června 2023 | - Korigovaný doporučený objem 5 – IPC PRRSV 3.0 ze 4 μl na 2 μl (viz Pokyny pro vstupní RNA). - Všechny případy izolace byly v dokumentu nahrazeny extrakcí. |
| A.0 | 16. ledna 2023 | Nový dokument pro soupravu VetMAX PRRSV EU & NA 3.0. |

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: V ROZSAHU POVOLENÉMU ZÁKONEM, SPOLEČNOST THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. ANEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, REPRESIVNÍ, VÍCENÁSOBNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY V SOUVISLOSTI S TÍMTO DOKUMENTEM NEBO Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ JEHO POUŽITÍ.

Důležité licenční informace: Na tyto výrobky se může vztahovat licence nebo i více licencí omezující použití. Použitím těchto výrobků přijímáte podmínky všech platných licencí omezujících použití.

2023-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Thermo Fisher Scientific a jejích dceřiných společností, není-li uvedeno jinak. Cy5 je ochranná známka společnosti Cytiva a GE Healthcare UK Limited, používaná se svolením a licencí.